2018年“现代仪器分析”试题

问答题

1.评价某种仪器分析方法的主要指标及定义？

1. 精密度(precision):对同一样品做多次平行测定时, 各个结果间的接近程度。

2. 灵敏度(sensitivity): 区别具有微小浓度差异分析物能力的度量。灵敏度决定于校准曲线的斜率和仪器设备的重现性或精密度。

3. 准确度(accuracy): 准确度是测量中系统误差和随机误差的综合量度。

4. 选择性(selectivity): 选择性是指分析方法不受试样中基体共存物

质干扰的程度。选择性越好，即干扰越少。

5. 标准曲线(standard line): 待测物质的浓度或含量与仪器响应

(测定)信号的关系曲线。由于是用标准溶液测定绘制的，所以称为标准曲线。

6. 检出限(detection limit): 某一分析方法在给定的置信度能够被仪器检出待测物质的最低量(最低浓度、 最小质量或最小物质的量)。

2.电感耦合等离子体发射光谱仪的分析原理？(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS)

ICP-MS分析原理: 测定时样品由载气（氩气） 引入雾化系统进行雾化后，以气溶胶形式进入等离子体中心区，在高温和惰性气氛中被去溶剂化、汽化解离和电离，转化成带正电荷的正离子，经离子采集系统进入质谱仪，质谱仪根据质荷比进行分离，根据元素质谱峰强度测定样品中相应元素的含量.

3.红外光谱仪的分析原理及样品制备方法？

色散型红外光谱:光源发出的光照射试样,而后再经光栅分为单色光,由检测器检测后获得光谱.

傅里叶变换红外光谱仪:光源发出的光经迈克尔逊干涉仪变成干涉光,再让干涉光照射样品,检测器获得干涉图,而得不到红外吸附光谱,实际吸收光谱是由计算机把干涉图进行傅里叶数学变换得到的.

固体样品的制备技术

卤化物压片法:微型压片模具

糊状法

薄膜法

溶液制膜法

热压制膜法

纯液体样品-液膜法

气体样品-气体池

4.气相色谱仪常用的检测器包括哪些？各种检测器的检测原理是什么？

浓度型检测器：测量的是载气中通过检测器组分浓度瞬间的变化，检测信号值与组分的浓度成正比。热导检测器(不同的气体有不同的热导系数。)；

质量型检测器：测量的是载气中某组分进入检测器的速度变化，即检测信号值与单位时间内进入检测器组分的质量成正比, 氢火焰离子化检测器。

广谱型检测器：对所有物质有响应，热导检测器；

专属型检测器：

对特定物质有高灵敏响应，电子俘获检测器

其他检测器:

火焰光度检测器(flame photometric detector,FPD)

化合物中硫、磷在富氢火焰中被还原，激发后，辐射出400、 550

nm 左右的光谱，可被检测；

该检测器是对含硫、磷化合物的高选择性检测器；

热离子检测器(thermionic detector, TID)

氮、磷检测器；对氮、磷有高灵敏度；

在FID检测器的喷嘴与收集极之间加一个含硅酸铷的玻璃球，含

氮、磷化合物在受热分解时，受硅酸铷作用产生大量电子，信号强；

定性检测器(联用仪器)

将两种仪器结合；色-质联用仪

(通过分子分离器连接

5.激光扫描共聚焦显微镜的工作原理及在细胞生物学检测中的应用？

激光共聚焦显微镜脱离了传统光学显微镜的场光源和局部平面成像模式，采用激光束作光源，激光束经照明针孔，经由分光镜反射至物镜，并聚焦于样品上，对标本焦平面上每一点进行扫描。 组织样品中如果有可被激发的荧光物质，受到激发后发出的荧光经原来入射光路直接反向回到分光镜，通过探测针孔时先聚焦，聚焦后的光被光电倍增管（PMT）探测收集，并将信号输送到计算机，处理后在计算机显示器上显示图像。

应用:

组织和细胞中的定量荧光测定

细胞间通讯的研究

细胞物理化学测定

细胞内钙离子和 pH 值动态分析

长时程观察细胞迁移和生长

6.透射电子显微镜的成像原理及生物样品的制备方法？

由电子枪发射出来的电子束，在真空通道中沿着镜体光轴穿越聚光镜，通过聚光镜将之会聚成一束尖细、明亮而又均匀的光斑，照射在样品室内的样品上；透过样品后的电子束携带有样品内部的结构信息，样品内致密处透过的电子量少，稀疏处透过的电子量多；经过物镜的会聚调焦和初级放大后，电子束进入下级的中间透镜和第1、第2投影镜进行综合放大成像，最终被放大了的电子影像投射在观察室内的荧光屏板上.

粉末样品的制备:

（1）单颗粉末尺寸最好小于1μm；

（2）无磁性；

（3）以无机成分为主，否则会造成电镜严重的污染，高压跳掉，甚至击坏高压枪；

块状样品制备

电解减薄方法

离子减薄方法

7.流式细胞仪的工作原理及在细胞生物学研究中的应用？

参数测量原理: 流式细胞仪可同时进行多参数测量，信息主要来自特异性荧光信号及非荧光散射信号。

样品分选原理:由喷嘴射出的液柱被分割成一连串的小水滴，根据选定的某个参数由逻辑电路判明是否将被分选，而后由充电电路对选定细胞液滴充电，带电液滴携带细胞通过静电场而发生偏转，落入收集器中；其它液体被当作废液抽吸掉，某些类型的仪器也有采用捕获管来进行分选的.

应用:

1.分析细胞表面标志

2.分析细胞内抗原物质

3.分析细胞受体

4.分析肿瘤细胞的DNA、RNA含量

5.分析免疫细胞的功能 [1]